Załącznik nr 2 do SIWZ

Miejscowość ……………………….., data ..……………….

(pieczęć Wykonawcy)

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| Pełna nazwa i typ ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor - Wykonawca | Podać |  |

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | Wartość wymagana/ graniczna | Wartość oferowana, dane techniczne (wypełnia Wykonawca) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Jednostka główna |  |  |  |
|  | Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2017/2018 | TAK |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy dla trybu 2D [MHz] | min 2 – 18 MHz |  |  |
|  | Dynamika systemu w dB | > 250dB |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych | Min 300 000 |  |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość | min 19’’ |  |  |
|  | Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementów sterujących czy opisowych) | >50% pola powierzchni |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD | min. 1280 x 1024 |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, góra/dół | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna z minimum dwoma obrotowymi kołami z możliwością blokowania kierunku jazdy | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 5000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD | TAK |  |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – minimalna pojemność - 400 GB | TAK |  |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |  |
|  | Porty USB 2.0 lub 3.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań | TAK |  |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] – min. 32 cm | TAK |  | ≥ 38 cm – 10 pkt. < 38 cm ≥ 32 cm – 2 pkt. |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 8 | TAK |  |  |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta z różnych dat i badań | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy - typ ”Inversia fazy” | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 25 stopni | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  | ≥ 15 m/sek – 10 pkt. |
|  | Technologia przetwarzania sygnału pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |  |
|  | Tryb M | TAK |  |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości min. +/- 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 1-16 mm | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |  |
|  | Tryb Dopplera Ciągłego (CWD) min. +/-20 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |  |
| 1. | Moduł anatomicznego M-mode | TAK |  |  |
| 2. | Spektralny Doppler tkankowy | TAK |  |  |
| 3. | Kolorowy Doppler tkankowy. Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) nie mniejsza niż 750 Hz. | TAK |  |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) Min. 3 częstotliwości dla każdej głowicy | TAK |  |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 350 klatek/sek | TAK |  |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK |  | ≥ 30 stopni – 5 pkt. |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK |  |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | TAK |  |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne, inne – wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym | TAK |  |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnodiagnostycznych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać typ |  |  |
|  | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 2-5 | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów – min. 800 | TAK |  |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 70 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| XI | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań małych narządów, naczyń | TAK, podać typ |  |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 5 -12 | TAK |  |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 1500 | TAK |  |  |
| 3. | Szerokość czoła głowicy – szerokości 55 - 60 mm | TAK |  |  |
| 4. | Praca w trybie II harmonicznej. | TAK |  |  |
| 5. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
| XII | Głowica sektorowa wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych | TAK, podać typ |  |  |
| 1. | Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – zakres min. 1,5-4,5 | TAK |  |  |
| 2. | Liczba elementów – min. 90 w jednym rzędzie | TAK |  |  |
| XIII | Głowica endocavity szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | TAK, podać typ |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy: min. 4,0 – 9,0 MHz. | TAK |  |  |
| 2. | Liczba elementów: min. 800 | TAK |  |  |
| 3. | Kąt skanowania min. 180 st. | TAK |  |  |
| 4. | Praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i strain | TAK/NIE |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
| XIV | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |  |
| 1. | Możliwości rozbudowy o obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej używające do tworzenia obrazów min. 3 częstotliwości | TAK |  |  |
| 2. | Możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 200 cm. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 3. | Możliwości rozbudowy głowica z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 4. | Rozbudowa o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 190, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy | TAK |  |  |
| 5. | Rozbudowa o głowice wolumetryczną liniową do badań 3D/4D, zakres częstotliwości pracy min. 8-13 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 190, podać kąt pola widzenia w stopniach, tryby pracy. | TAK |  |  |
| 6. | Rozbudowa o głowice liniową do badań powierzchniowych i ortopedycznych. Częstotliwości pracy min. 8-17 MHz, liczba elementów tej głowicy min. 192, FOV szerokości 40 mm +/- 4 mm. Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |  |
| 7. | Rozbudowa o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt. Nie – 0 pkt |
| 8. | Możliwość rozbudowy o Elastografia akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| 9. | Możliwość rozbudowy o czwarty równoważny port dla głowić obrazowych | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. Nie – 0 pkt |
| XV | Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 1. | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| 2. | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |  |
| 3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |  |
| 4. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK |  |  |
| 5. | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 6. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |

Wartości określone w kolumnie 3 są wartościami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi itp. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należy załączyć w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia parametrów granicznych i/lub ocenianych.

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt medyczny i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie  nowe,  nie  używane,  nie były  przedmiotem wystaw  i  prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostawy w wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego ponosząc ryzyko i koszt transportu i rozładunku.

……………………………….……

czytelny podpis/ podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy