Załącznik nr 4 do SIWZ

Opis wymaganych/oferowanych parametrów

- do wypełnienia przez Wykonawcę

Dostawa optycznego koherentnego tomografu do wykonywania badań OCT siatkówki, nerwu wzrokowego i przedniego odcinka oka z możliwością wykonywania angioOCT 
dla Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu

Producent ………………………………………..……...........

Model/typ ………………………...…………………………..

Rok produkcji …………………...……………………………

| Lp. | Opis parametru | Wymogi graniczne/ sposób oceny | Wartość oferowana wpisać TAK/NIE i/lub oferowaną wartość, zakres itp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | OKULISTYCZNY OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY - 1 zestaw. | tak, podać typ i producenta |  |
| 2. | Okulistyczny optyczny tomograf koherentny z przystawką do badania przedniego odcinka oka fabrycznie nowy (rok produkcji 2019), nie powystawowy, nie rekondycjowany. | tak |  |
| 3. | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem | tak |  |
| 4. | Zestaw wyposażony w zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 22” oraz kolorową drukarkę laserową. | tak |  |
| 5. | Komputer o minimalnych parametrach: Intel i7-4770 2Gbyte Graphic board 16Gb DDR3 2x 1Tb SATA HD (mirror) 2x on board Gbit LAN RAID USB 3.0 DVD recorder Windows 10 pro 64 bit | tak |  |
| 6. | Analiza SOCT (spektralna) lub SSOCT ((Swept Source (Strojone źródło światła)) | SOCT – 1 pkt. SSOCT – 5 pkt. |  |
| 7. | Długość fali światła skanującego minimum 840 nm | 840 nm – 1049 nm– 1 pkt. 1050 nm i więcej – 5 pkt. |  |
| 8. | Częstotliwość skanowania min. 50 000 A-skanów/sek. | Min. 50 000 i więcej A-skanów na sekundę– 1 pkt. Min. 70 000 i więcej A- skanów na sekundę- 2 punkty Min. 100 000 i więcej A-skanów sekundę – 5 pkt. |  |
| 9. | Optyczna rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 5μm | tak podać |  |
| 10. | Optyczna rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 15μm | tak podać |  |
| 11. | Maksymalna głębokość skanowania: co najmniej 3mm | tak podać |  |
| 12. | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan :co najmniej 12mm | tak podać |  |
| 13. | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan :co najmniej 12mm | tak podać |  |
| 14. | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta :nie większa niż 2.5mm | tak podać |  |
| 15. | Funkcja automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta | tak podać |  |
| 16. | Zakres automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta: min. od -15D do +20D | tak podać |  |
| 17. | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę | tak podać |  |
| 18. | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie 45 stopni i rozdzielczości min. 5 mln pikseli | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |  |
| 19. | Wbudowany w aparat ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | Nie – 0 pkt. Tak – 5 pkt. |  |
| 20. | Funkcja automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania | tak |  |
| 21. | Zakres ilości uśrednianych B-Scanów: min. od 1 do 250 | tak |  |
| 22. | Funkcja powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonanych w trakcie kolejnych wizyt | tak |  |
| 23. | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt | tak |  |
| 24. | Możliwość szybkiej zmiany położenia i kąta pojedynczego skanu oraz położenia obszaru skanowania zespołu skanów widocznych w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | tak |  |
| 25. | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej lub ekranu dotykowego | tak |  |
| 26. | Tworzenie grup ( ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp. ) w bazie danych pacjentów | tak |  |
| 27. | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | tak |  |
| 28. | Analiza przekrojów siatkówki | tak |  |
| 29. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości siatkówki | TAK |  |
| 30. | Analiza i raport progresji (zmian w czasie) – podać ilość porównywanych badań – min. 6 badań | tak podać |  |
| 31. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości siatkówki | tak |  |
| 32. | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D o obszarze: min 12mm x 9mm przy rozdzielczości nie gorszej niż 37μm | tak podać |  |
| 33. | Ilość B-Skanów na skan 3D siatkówki: min. 320 | tak podać |  |
| 34. | Obrazowanie siatkówki typu En Face ze zdefiniowanym podziałem na min. 5 warstw | tak podać |  |
| 35. | Możliwość pomiaru objętości dowolnego obszaru siatkówki i pomiaru objętości siatkówki o grubości większej od zadanej wraz z analizą zmian w czasie | tak |  |
| 36. | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE | tak |  |
| 37. | Możliwość obrazowania i pomiaru grubości naczyniówki | tak |  |
| 38. | Analiza grubości Warstwy Włókien Nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego | tak |  |
| 39. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości Warstwy Włókien Nerwowych ( RNFL ) z podziałem na co najmniej 8 równych sektorów i odniesieniem do bazy normatywnej | tak podać |  |
| 40. | Analiza grubości Zespołu Komórek Zwojowych (GCC) | tak |  |
| 41. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości GCC | TAK |  |
| 42. | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC, CUP i RIM oraz współczynniki C/D, C/D poziomo i C/D pionowo | tak |  |
| 43. | Możliwość automatycznego lub manualnego obrysowywania tarczy nerwu | tak |  |
| 44. | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) dla badań jaskrowych | tak |  |
| 45. | Pachymetria bezkontaktowa z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki o średnicy min. 9mm i najcieńszego miejsca rogówki | tak podać |  |
| 46. | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania | tak |  |
| 47. | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego | tak |  |
| 48. | Analiza stożka rogówki | tak |  |
| 49. | Możliwość wizualizacji rogówki w systemie 3D | tak |  |
| 50. | Funkcja angiografii OCTA - nieinwazyjnego obrazowania i pomiaru mikrokrążenia siatkówki oraz tarczy nerwuwzrokowego | tak |  |
| 51. | Wykorzystanie metody SSADA do obrazowanie i pomiaru mikrokrążenia krwi w naczyniach | tak |  |
| 52. | Obrazowanie angiografii OCTA o szerokości min. 11 mm | tak podać |  |
| 53. | Rozdzielczość angiografii OCTA nie gorsza niż 10 μm | tak podać |  |
| 54. | Obrazowanie angiografii OCTA wysokiej rozdzielczości min. 400x400 B-Skanów | tak podać |  |
| 55. | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | tak podać |  |
| 56. | Obszar automatycznej analizy i pomiaru OCTA min. 6x6 mm | tak podać |  |
| 57. | Możliwość pomiaru wielkości błony CNV na poziomie siatkówki zewnętrznej oraz choriokapilar | tak |  |
| 58. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  |
| 59. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności | tak |  |
| 60. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim oraz instrukcje oryginalną w języku producenta (dostarczyć z chwilą oddania do eksploatacji) |  |  |
| 61. | Gwarancja obejmująca cały aparat, wyposażenie oraz oprogramowanie min 24 m-ce | Tak/podać Min. 24 m-ce – 2 pkt. Powyżej 24 do 48 m-cy – 5 pkt. |  |
| 62. | Gwarancja liczona od dnia oddania do eksploatacji |  |  |
| 63. | Paszport techniczny (przy dostawie) |  |  |
| 64. | Szkolenie z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu. |  |  |

...................................... , dnia …..................................

….......................................................................

Podpis(-y) i  pieczęć(-cie) osoby(osób)  uprawnionej(-ych)

do reprezentowania Wykonawcy  lub upoważnionej

do występowania  w jego imieniu